上犹县疾控中心建设项目-实验室仪器设备采购项目采购需求调查征集公告

- 赣州佳禾项目咨询管理有限公司受江西省上犹县疾病预防控制中心的委托，就其上犹县疾控中心建设项目-实验室仪器设备采购项目采购需求调查征集，欢迎潜在供应商按照本征集公告要求，提交相关方案和资料。

- 一、项目概况及要求：

- 1、项目名称：上犹县疾控中心建设项目实验室检验检测设备

- 2、概算价格：控制在1200万元以内。

- 3、采购项目要求及数量：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单道移液器 | 规格分别为0.5-10uL、5-50uL、10-100uL、20-200uL、100-1000uL、1000-5000uL，单道可调 | 台 | 7 |
|  |  | 规格分别为0.5-10uL、5-50uL、10-100uL、20-200uL、100-1000uL、1000-5000uL，单道可调，弹性吸嘴 | 台 | 7 |
| 2 | 普通离心机 | 1.噪 音：≤60dB 2.来电自动恢复功能：有 3.安全保护模式：开盖即停 4.电源：AC100~240V，50Hz/60Hz 5.最大功率：24W 6.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80% | 台 | 3 |
| 3 | 干烤灭菌器 | 1. 工作环境温度10-30℃； 2. 电源220V±10% 50Hz±2%。 3.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 4.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 5.采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越； 6.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性； | 台 | 1 |
| 4 | 恒温培养箱 | 1.方式：自然对流 2.使用温度范围：R+5-65℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±0.5℃ 5.温度分布精度：±1℃ | 台 | 5 |
| 5 | 生化培养箱 | 方式：强制对流、顶置匀风系统 使用温度范围：0-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃） 工作环境：室温+5~35℃ | 台 | 2 |
| 6 | 恒温水浴箱 | 方式：自然水对流热传递 使用温度范围：RT+5-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ | 台 | 3 |
| 7 | 液氮罐 | 采用高强度铝合金制造； 高真空多层绝热设计； 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全； 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤； 不低于五年使用寿命 | 台 | 1 |
| 8 | 均质器 | 刀具尺寸: 18mm处理量50-1000ml，处理量50-1000ml，调速范围: 2800-28000转/分 | 台 | 2 |
| 9 | 微量震荡器 | 9.VMA01 标准垫片1件、VMA02 通用夹具1片、VMA04 试管垫片1件、VMA05 试管垫片1件，转速200~3000rpm，操作模式：点触、定时振动或连续振动。 | 台 | 2 |
| 10 | 样品粉碎机 | 一次最大处理量50g，粉碎效果60-200目 | 台 | 1 |
| 11 | 微波消解器 | 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W炉腔为316L材质不锈钢谐振腔，体积≥64L，视频影像监控系统具有≥4种颜色变化功能 | 台 | 1 |
| 12 | 纯水处理器 | 蓄水量容积：≥50升，取水流速≥5L/min（水箱储水时），超纯水流速（L/min）：逐滴、0.5、1、1.5、2五档可调。出水符合超纯水标准 | 台 | 3 |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | 不锈钢隔板 数量3件、过滤器 数量1件、卡箍 数量4件、PU管(5米) 数量1件、二氧化碳气瓶一件，R+5℃-60℃，温控精度：0.1℃，CO2控制范围0～20% | 台 | 1 |
| 14 | 霉菌培养箱 | 容积150L，最高使用温度65℃、配置隔板两件 | 台 | 1 |
| 15 | 医用冷藏冰箱0-8 | 网架：4层，有效容积226L，温度2～8℃，温度精度为0.1℃，多重警报装置及声光报警方式，加锁，配置搁架4层，配1个测试孔，方便第三方温度探头插入 | 台 | 2 |
| 16 | 水平摇床 | 36x50ml/24x100ml/17x150ml/17x200ml/17x250ml/12x500ml/6x1000ml/4x2000ml/4x3000ml/2x5000ml/3个试管架，转 速：30~300rpm，最大负载：10kg | 台 | 1 |
| 17 | 恒温干燥箱 | 1.方式：双风道强制对流 2.使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±1.0℃ 5.温度分布精度：±2.0% | 台 | 1 |
| 18 | 多重病原体核酸检测仪 | 1.1多病原检测：能够实现多病原检测，涵盖呼吸道症候群、腹泻症候群等检测项目，支持与呼吸道多病原检测试剂（符合国家呼吸道多病原监测方案）、四大症候群检测试剂（符合国家致病菌识别网方案）匹配使用，且支持定制检测项目。 1.2 操作自动化：检测过程无需人工干预，样本管采用闭管进闭管出模式，仪器内部自动完成样本管的开盖与关盖操作。 多病原检测：能够实现多病原检测，涵盖呼吸道症候群、腹泻症候群等检测项目，支持与呼吸道多病原检测试剂（符合国家呼吸道多病原监测方案）、四大症候群检测试剂（符合国家致病菌识别网方案）匹配使用，且支持定制检测项目。1.3 操作自动化：检测过程无需人工干预，样本管采用闭管进闭管出模式，仪器内部自动完成样本管的开盖与关盖操作。 检测通量：单机处理能力1-8个样本，单机运行无需外接电脑。同时支持单机或联机运行，最多可4机联机，联机组合能够满足大通量检测需求。 1.7 样本兼容性：支持鼻咽拭子、宫颈拭子、尿道拭子、血清、血液、痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、组织样本、粪便样本、呕吐物、环境样本等多种样本类型上机检测，支持采样管直接上机。样本上样量为100 - 1000μL，支持最大1000μL的大体积上样量。 1.8 荧光通道：荧光通道≥4，采用4色荧光检测，通道1：FAM，SYBR Green I等；通道2：VIC，HEX，TET，JOE等；通道3：ROX，Texas Red等；通道4：Cy5等，采用底部扫描方式。 1.9 升降温性能：PCR模块最大升温速率≥6.1℃/s，最大降温速率≥5.0℃/s，平均升温速率≥4.5℃/s，平均降温速率≥3.5℃/s。温度均匀性±0.3℃，温度准确度≤0.1℃，控温精度≤0.1℃。核酸提取模块升温速率≥1.5℃/s，温度均匀性±0.75℃，温度准确性≤1.0℃。 定向排风&负压系统：样本处理区和扩增分析区采用内部定向风路设计，配合实验过程中自动风量控制，形成仪器内部负压及定向气流控制。 | 台 | 1 |
| 19 | 高压灭菌器(生物安全） | 罐体有效容积100L，灭菌工作温度105-138℃， | 台 | 4 |
| 20 | 正置显微镜 | 光学显微镜平场消色差物镜4X—100XO（4个），透射LED光源，三目观察镜筒。 | 台 | 2 |
| 21 | 解剖显微镜 | 观察镜筒：三目体视镜体，倾角30° 变倍物镜：0.6X-5X 变倍比：1：8.3 工作距离：至少115mm | 台 | 1 |
| 22 | 酶标仪 | 检测通道96通道， 1. 检测方法：吸光度。检测模式：终点法、动力学法、单波长扫描、双波长扫 描。扫描功能：高分辨率扫描，每孔不少于 29 个点。 2. 检测光源：双 LED 冷光源。重复性：＜±0.15%。 3. 微孔板类型：96 孔（8×12）或、48 孔（4×12），平底、U 型底和 V 型底的微孔板。检测通道：不少于 8 通道。准确性：在 1.000 OD 时，相对误差为 ±0.5%。线性：在 0.000-3.000 OD 时，小于±0.5% 4. 测量时间：单波长≤2s/96 孔，双波长≤5s/96 孔。波长范围：400nm-730nm。 5. 滤光片：最多8个，标配 405nm、450nm、492nm、630nm。震荡功能：振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间 1s-300s 可调。 6.配置要求：酶标仪主机 1 台、酶标仪控制及分析管理系统软件 1 套。 | 台 | 1 |
| 23 | 自动洗板机 | 清洗通道96通道， 洗头规格：96针 洗液通道：3个进液通道1个废液通道 程序存储数量：自动记忆主程序不少于99个 残液量：≤1μl/孔 注液精度：CV≤2% 浸泡时间：0-999s可调 振荡时间：999s可调 吸液时间：0.1-9.9s可调 洗板次数：可设置1-250次 注液功能：注液量50-12500μl 调整步距为50μl；注液强度可调 配置要求：洗板机主机 1 套、蒸馏水瓶 1 个、洗液瓶 2 个、缓冲瓶 1 个、废液瓶 | 台 | 1 |
| 24 | 微生物质谱仪 | 1.高灵敏度的离子探测数据采集、≥12bit、≥0.5G高速模数转化器，反复使用的96孔不锈钢靶板，核酸质谱功能科研模块具备进出样触发装置，无接触触发该装置完成进出样操作，无需在 软件上操作及实体按键操作，避免交叉污染。 2.离子源：真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工 参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护。 3.可过滤99.9%病原微生物，生物安全风险 控制更有效。 增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧 菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。 丝状真菌数据库超过350种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌。 6.可进行质谱药敏检测分析。 | 台 | 1 |
| 25 | 酶底物法检测系统 | 酶底物法国产试剂1盒（200个）、国产定量检测盘/定量孔板1箱（100个）、国产定量取样瓶1箱（200个）、手持式紫外分析仪带暗室（灯箱）1台 | 台 | 1 |
| 26 | 荧光定量PCR仪 | 荧光通道6道独立可控的三个电动样本位，温度调节精度：±0.1 ℃；温控准确性：±0.1 ℃；温控均匀性：±0.2 ℃。 | 台 | 1 |
| 27 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | 1.仪器用途：通过检测待测菌的碳源利用、酶活性、耐药性等生化反应指标，与数据库比对分析，确定菌株的鉴定结果，并可同时进行药敏实验。 原装品牌电脑1套，条码阅读器 1套、盐水分配器 1个、电子比浊仪 1个 2.加样装置采用一次性枪头自动加样；样本自动吸打混匀，无需人工震荡。 3.仪器具有鉴定和药敏双功能检测。 4.实验室无样本条码时支持手工录入或人工加样后由仪器完成孵育、检测并出具实验报告。能够鉴定菌株种类数目＞500种细菌，整体鉴定准确率＞90%，涵盖革兰阴性菌、革兰阳性球菌和革兰阳性杆菌、各种链球菌、酵母菌、隐球菌、芽孢杆菌、棒状杆菌等菌株种类的鉴定，且鉴定结果能够显示其鉴定质量评价。 5.鉴定结果可以和同品牌质谱仪结果互联评价，以保证结果准确性。 6.具备快速菌种鉴定和自动鉴定双功能，三种菌种鉴定/药敏复合板卡。 | 台 | 1 |
| 28 | 单石墨炉原子吸收分光光度 | 单石墨炉。配置自动进样器。电脑打印机、冷却循环水、8支元素灯、氩气一瓶。 1.升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温； 2.控温精度：＜1%； 3.氘灯背景校正：＞55倍@1Abs； 4.自吸背景校正：＞60倍@2Abs； 5.读出方式：连续、峰值、峰面积值； 6.分析方法：标准曲线法、标准添加法、内插法；石墨炉分析： 7.检出限(Cd)：≤0.4×10-12 g 8.精密度：Cu＜2.0%，Cd＜2.0% 9.石墨管加热方式：采用横向加热石墨炉技术实现了石墨管的温度均与一致，减少了化学干扰和记忆效应；温度范围：室温～3000℃；升温速率：3000℃/s 10.加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式。 | 台 | 1 |
| 29 | 原子荧光仪 | 1.适用于样品中As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn、Au等12种元素的痕量分析。 2.1检出限(DL)：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L；Hg、Cd: <0.001µg/L；Ge: <0.05µg/L；Zn: <1.0µg/L；Au: <3.0µg/L； 2.2重复性(RSD)≤0.7％。 2.3线性范围≥103。 3.原子化室可视化：原子化室可观察式设计，实验过程中可随时打开外盖观察，而不影响实验进程。 4.漏液监测：高灵敏全防腐漏液实时监测系统，实时监测进样系统是否漏液，不受环境温度和湿度影响，确保进样系统长期工作稳定可靠。 5.输入气体压力监测：高精度数字化压力监控系统，实时监测气路系统的输入压力，确保气路系统长期工作稳定可靠。 6.气体流量监测：三通道毫升级高灵敏气体流量实时监控系统，便于方法精确优化和信号重现。 7.原子化器温度监测：对载气和屏蔽气进行高灵敏分区温度监控，实时监测温度变化，确保原子密度分布的长期稳定性与一致性。 8.点火电流监测：实时监测点火系统的工作电流，为方法优化和电气系统自动优化点火程序提供精确的量化依据。 9.配置：三通道原子荧光主机1套、三通道电子流量气路装置1套中文操作软件1套、三维集成流路1套、As、Hg、Se免调空心阴极灯各1只、废液收集器1套、三位载流槽1套、单样品盘不少于249位进样器1套、碳纤维进样针1套、汞灯漂移校准装置1套、原子化室可视化装置1套、无炉丝点火装置1套、双区独立控温原子化器1套、品牌电脑1套、激光打印机1套 | 台 | 1 |
| 30 | ICP-MS | 仪器硬件：为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。 主机、冷却循环水机、电脑打印机，标准溶液1瓶，要求提供的产品能够检测水质、食品等样品中的银、铝、砷、硼、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、铅、锑、锶、硒、錫、锌、钍、汞、钒、钛、铊、铀等项目。 平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外昂贵的消耗品就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。采用屏蔽炬设计，则须提供屏蔽炬≥30套。 1.等离子体炬位调整，采用高精度位置传感器，可通过实时判断三维位置(X，Y，Z方向)，实现闭环控制，调节精度可达0.01mm。 2.智能识别仪器工作状态，当仪器处于非运行状态且持续时间超过10分钟时，可自动切换至500W超低功率待机模式，且冷却气流量在5L/min可保持等离子体稳定，降低氩气消耗50%以上。 3.接口：双锥接口，锥材质为镍、铂可选。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。便捷的体外换锥方式，无需泄真空即可完成换锥维护，且避免线圈的损坏。 4.离子传输系统：碰撞反应池前后均有离轴设计，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。 5.标配四路工作气体，分别为雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气。根据实际需求，最多可配置七路气体，用于稀释气、补偿气和辅助加氧。 6.可配置氩气在线稀释装置，在炬管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口与离子透镜不受高基体污染，降低高基体造成的信号抑制，具有预设稀释倍数和手动调节两种模式，可实现25%含盐量样品的直接测定。 | 台 | 1 |
| 31 | 流动注射分析仪 | 1、仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。 2、仪器的工作环境：仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。各个通道之间独立工作，也可同时工作 3、该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈倾斜角度放置在仪器上，不采用水平放置方式，符合人体重力学设计，更有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。 7、每个通道都包括一个专用的蠕动泵, 12个管位，泵速由计算机设定 8、每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片 9、使用网线和无线WIFI进行通讯，通讯更加可靠，且无需再陪配置主机连接 10、仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置 11、自动进样器：每个检测通道配置一个大于55位的自动进样器，且与检测通道构成一个不可拆分的整体。 12、每个检测通道含不可拆分自动进样器的一整体机长度尺寸最长不超过75cm,不超过试验台长度，便于车载。 13、全中文操作软件 | 台 | 1 |
| 32 | 离子色谱仪 | 1、离子色谱仪用途与功能 设备用途：满足有关消毒副产物检测项目：氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐等阴离子的分析。 2、仪器配置： 一体化离子色谱系统：包括高压泵1套，内置柱温箱1套，保护柱1套，阴离子色谱柱1套，阴离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器1套，内置六通阀1套，淋洗液发生器1套，液晶触控屏1套，软件操作系统1套。 3、性能及技术参数要求 3.1高压低脉冲双柱塞串联泵 3.2泵头及管路，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； 3.3流量设定值允许误差：≤0.1% ； 3.4流量稳定性：≤0.1% | 台 | 1 |
| 33 | 离子色谱仪 | 1 设备用途：满足消毒副产物和 GB/T 5750.5-2023生活饮用水有关离子检测项目：F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐等阴离子的分析。 2 配置要求 2.1 离子色谱仪主机 2.1.1 高压串联输液泵1台 2.1.2 恒温双极自动量程电导检测器1台 2.2 阴离子分析系统 2.2.1 阴离子分析柱、保护柱各1支（氢氧根体系） 2.2.2 连续电解再生微膜阴离子抑制器1套 2.3 智能工作站1套 2.4 变频循环风立体加热柱温箱1套 2.5 内置淋洗液发生器1套 2.6 自动进样系统一套 具有电导检测器装置和色谱柱装置，装置采用模拟放大技术、屏蔽技术、精确控温技术和模拟电压放大模块的抗干扰技术，消除极化、双电层及外部温度环境等负面影响，避免信号干扰，提高检测灵敏度。 3.5连续自动再生微膜抑制器（阴离子抑制器）：自动再生膜抑制和CO2后抑制相结合的双重抑制模式，无需外加酸抑制背景电导，低背景电导，低噪声，基线稳定快。 3.6色谱分析柱： 3.6.1 与离子色谱厂家同品牌的高效高容量阴离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，可以使用强酸强碱淋洗液； 3.6.2分离能力：满足样品中F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐等阴离子的分析，一次进样，可在30分钟内完成17种以上离子的分离； | 台 | 1 |
| 34 | 气相色谱仪（顶空进样） | 配置：气相主机 1台 分流/不分流进样口 1个 12位顶空进样器 1个 150位液体自动进样器 1套 中文工作站系统 1 套 色谱柱 2根 耗品包 1包 氢气发生器 氮、空气+瓶+气 1 套 电脑、打印机各 1 台 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2 程序升温：20阶21平台 4 温度设定精度：0.1℃ 5 控温精度：0.01℃ 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min 8 具有柱温箱温度的自动保护功能。 一．主机 二．进样系统 1、样品流路 2、传输管线 3、样品瓶 4．恒温炉 三、气体控制 载气控制 样品瓶加压控制 高纯氦气 | 台 | 1 |
| 35 | 吹氮浓缩装置 | 2.1全自动高通量平行浓缩仪：利用水浴加热、氮吹对样品进行快速浓缩，最多可同时32位使用，通量大，效率高。可升级至64位，实现最多可同时64位使用。 2.2氮吹模块 2.2.1浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起。 2.2.2具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。 2.2.3氮吹针双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。 3配置 3.1浓缩主机单元，32位氮气出口 1套 3.2氮吹管套件（每套含8个氮吹针、2个密封O型圈） 4套 3.3备用氮吹针 40根 3.4氮吹管密封圈 8个 3.5长排气管 3米 3.6排水管套件 1套 3.7堵头 32个 3.8喉箍 1套 3.9专用工具 1套 3.10氮气接头组件 1套 3.11PU管 5米 3.12配套浓缩管支架（含相应样品管） 1套 3.13说明书 1本 | 台 | 1 |
| 36 | 1/万电子天平 | 1. 最大秤量：220g 2. 可读性：0.1mg 3. 重复性（5%载荷下）：0.08mg 4. 线性误差：0.06mg 5. 灵敏度便偏移（标称加载下）：0.5mg 6. 最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg | 台 | 1 |
| 37 | 1/千电子天平 | 1. 最大秤量：320g 2. 可读性：1mg 3. 重复性（5%载荷下）：0.7mg 4. 线性误差：0.6mg 5. 灵敏度便偏移（标称加载下）：5mg | 台 | 1 |
| 38 | 散射式浊度仪 | 于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。防疫部门、医院等部门的浊度测量。 微电脑配置，中文或英文操作界面。彩色触摸显示屏，可以同时显示时钟、参数、数据、单位、状态提示符等内容； 配有高精度微功耗芯片、大容量内存。配有RS232接口可连接电脑，可以选配内置或外置打印机； 设有单点调零、2点校准、多点校准、恢复出厂校准等数据校准方式； 设有单次测量、连续测量、平均测量、重复性测量等读数模式； 系统设置有亮度调节、时间设置、语言设置、系统自动恢复等功能 设有数据保存、数据查询、数据打印等功能，可存储大于20万组以上的测量数据，具有掉电保存； 可靠的定位结构及独立多光路检测系统，可有效避免杂散光引起的干扰，能准确测定； 本仪器符合《JJG880-2006浊度计计量检定规程》和《HJ1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法》标准要求。 测量范围：0～10、0～100、0～1000、0～4000NTU | 台 | 1 |
| 39 | pH/离子选择电极测定仪 | 彩色高清液晶屏幕，显示清晰 支持中英文 三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1mV和1mV 温度单位可选：°℃和°F 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 支持IP54防护等级 标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极、电极支架、防尘罩 | 台 | 1 |
| 40 | 电导率测定仪 | 应用：电导率、总溶解固体（TDS）、盐度、电阻率和温度测量 显示屏：断码背光LCD显示屏 电源：AC适配器 通讯：N/A 结构：ABS外壳、机械按键、独立电极支架 设计特点：99组测试数据存储、自动缓冲液识别和手动终点功能、自动和手动温度补偿 | 台 | 1 |
| 41 | 超声波清洗器 | 超声频率：40KHz 加热功率：800W，温度可调：室温-80°℃ 时间可调：1-999min 有不锈钢排水球阀，配排水软管 有不锈钢网篮 有不锈钢降音盖 | 台 | 1 |
| 42 | 全自动尿碘分析仪 | 1、功能：全自动碘分析，用于检测尿，水中的碘元素含量。 2、试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。 3、在线式比色皿分析技术： 3.1 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。 3.2 采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。 4、LED 光源： 4.1 吸光度范围：0-4。 4.2 吸光度分辨率：0.00001。 4.3 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm。 5、精度与范围： 5.1 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L。 5.2 线性范围：>0.999。 5.3 相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%。5.4 准确度：能满足国家标准对准确度的要求。 | 台 | 1 |
| 43 | 低本底aβ放射性测定仪 | 一、原理用途： 低本底α、β测量仪用于测量弱α、β放射性活度或表面发射率。符合国标GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、 GB/T5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》、GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》 GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》之要求，可广泛应用于辐射防护、环境监测、生活饮用水、医药卫生、疾控中心、核电站、反应堆、同位素生产、地质勘探、高等院校、进出口商品检验检疫、科学研究等领域中α/β总活度的测量。 二、技术参数: 1.可测样品数量：可同时或分别测量出4个样品中的总α、总β的活度浓度。 2.单位面积平均本底计数率α≤0.003·cm-2·min-1, β≤0.1·cm-2·min-1。 | 台 | 1 |
| 44 | 水样蒸发仪 | 一、原理用途： 水样蒸发仪作为总α、总β放射性检测前处理工艺方法，本产品采用自动滴定进样方式，通过超声波探测水位高度、热电偶测量加热模块温度，经系统控制滴定速率、加热功率、水位高度，从而实现对样品的蒸发、灰化等处理，最终得到所需样品，利用本仪器快速加热蒸发之特点，在精确控温的前提下，实现在微沸的状态下水分的快速蒸发，大大缩短了了传统电热板蒸发的时间。是天然淡水、自来水、矿泉水、生活饮用水等样品蒸发浓缩前处理工艺的优选。 二、技术参数: 1、蒸发与灰化功能一体化，过程一键启动，无人值守，无需蒸发后再进入马弗炉灼烧即可完成水样品处理； | 台 | 1 |
| 45 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1. 用途 用于全自动测定样品中的高锰酸盐指数、总硬度、盐碘等指标。 2. 标准要求 仪器操作完全依照国家标准《GB 11892水质 高锰酸盐指数的测定》、《GB/T5750.7生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》中规定的操作步骤进行设计，测量全过程完全符合标准方法要求。 3. 样品转移系统 3.1 注射进样系统，非蠕动摇臂阀孔系统。实时精确控制进样量，无进样量数据修正设置及后门，有效保障数据结果真实性与可靠性； 3.2 配备不少于24孔位样品盘，单次测定取样量不少于100mL； 3.3 高精度机械臂，自动抓取样品，多通道自动进样系统，单进样臂即可完成所有试剂的添加，结构简洁可靠，维护成本更低，不接受多个进样臂增加系统复杂度。 4. 滴定系统 4.1 滴定系统各管路注射泵独立控制； 4.2 最终滴定过程采用人眼视觉模拟判定，根据人眼光谱光视效率，优化复合光强变化算法，模拟人眼感光响应曲线，高精度模拟还原人眼颜色识别，滴定过程实时记录显示传感器数据，非电压、电流及光度比色方式； 4.3 可调恒温滴定设计，用户可自行设定滴定温度，40-100℃范围内可调滴定过量时，仪器可以自动扣除过量部分； 4.4要求颜色移动判断滴定终点，非单一固定侦测模式。 4.5要求沸水浴消解区与恒温滴定区并排组合模式，非两侧分布。 | 台 | 1 |
| 46 | 溶解性总固体(TDS)测定仪 | 1.用途： 适用于各类样品项目中溶解性总固体、含水率、干物质含量、物质的含水率等的样品或容器自动蒸发的恒温恒湿自动称重。 2.执行标准 1.GB/T11901水质悬浮物的测定 2.GB/T15265环境空气降尘的测定 3.GB/T5750水质溶解性总固体的测定 4.全盐量、有机物含量、含水率、固形物、浸出物等项目 3. 技术参数 3.1箱体样品盘腔体高温时控制范围为10-260℃，恒温恒湿温度范围为0-60℃，湿度控制范围为20%-80% | 台 | 1 |
| 47 | 全自动游离二氧化硅测定仪 | 1、功能与原理 全自动游离二氧化硅前处理仪 原理：全自动游离二氧化硅前处理仪，依据国家职业卫生标准《GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 第4部分 游离二氧化硅含量》中规定的前处理步骤，自动加磷酸试剂，在线制备焦磷酸，自动控温在245-250℃，自动搅拌样品，自动给样品冷却降温并过滤，过滤后，自动加水清洗烧杯，实现了样品的加热消解、过滤分离和清洗动作，实现了游离二氧化硅分离前处理的自动化。 2.3 清洗站 3、主要配置清单： 3.1 自动控温加热器1套（内置） 3.2 自动加液搅拌系统1套（内置） 3.3 自动过滤清洗系统1套（内置） 3.4 可编程二次过滤系统1套（内置） 3.5 自动人工倾倒模块1套（内置） 3.6 多功能样品架1套（内置） 3.7 工控触屏1套（内置） 3.8 控制系统软件1套 3.9 定制样品杯24个 3.10 定制漏斗杯24个 3.11 慢性定量滤纸1盒 3.12 漏斗架2套 3.13 烧杯架2套 3.14 排风装置1套 | 台 | 1 |
| 48 | 全自动痕量清洗系统 | 上层篮架清洗器皿高度246mm，中层篮架清洗器皿高度288mm，下层篮架清洗器皿高度240mm，移液管清洗高度774mm.单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或172根移液管（可以垂直清洗100ml大度移液管）或100个10-250ml容量瓶 | 台 | 1 |
| 49 | 余氯测定仪 | 检测项目： • 游离氯（Free Chlorine） • 总氯（Total Chlorine） • 可选扩展：臭氧（O₃）、二氧化氯（ClO₂）等（需注明） • 测量范围： • 游离氯：0.02–5.00 mg/L（可扩展至高浓度） • 总氯：0.02–5.00 mg/L • 检测限：≤0.01 mg/L • 精度：±5% 或 ±0.01 mg/L（取较大值） • 校准方式：多点校准（支持用户自定义校准曲线） | 台 | 1 |
| 50 | 二氧化氯分析仪 | 测量范围 ：0.01–5.00 mg/L（可扩展至更高浓度，如10 mg/L） 检测限 ：≤0.005 mg/L 准确度 ：±5% 或 ±0.01 mg/L（取较大值） 重复性 ：≤3% | 台 | 1 |
| 51 | 尿素测定仪 | 测量范围：0.1–100 mg/L（可扩展至更高浓度，如500 mg/L） • 检测限：≤0.05 mg/L • 准确度：±5% 或 ±0.1 mg/L（取较大值） 重复性：≤3% | 台 | 1 |
| 52 | 甲醛测定仪 | 1、采样距离超过10米 2、大于2寸高清彩色屏 3、大容量数据存储，10万条数据容量可通过USB传到电脑 4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调 5、气体浓度单位可快速切换 6、可显示最大值、最小值及平均值 7、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度 | 台 | 1 |
| 53 | 空气微生物采样器 | 1.主机一套（含真空泵，流量计，定时器各1个） 2.脚架：一台 3.连接管等专用附件一套 | 台 | 5 |
| 54 | 水样采样箱 | 使用容积：38L 箱体重量：10KG 使用温层/保持时间：在环境温度30℃情况下测试 箱体内温度保持：冷冻-22℃~-15℃为48小时 | 台 | 3 |
| 55 | 激光测距仪 | 标配，量程70米，精度1毫米 | 台 | 1 |
| 56 | 湿球黑球温度指数仪 | 采用数字温度敏感元件，直接输出数字温度信号，使干球、湿球、黑球温度直接在显示屏上进行显示，可方便地应用在工业环境中，经评价环境的热强度，用来评价整个工作周期中人体所受的热强度。 执行标准 《高温作业分级标准》GB/T4200-2008 附录A、B、C 性能特点 1、能通过USB接口与电脑连接，可自动存储记录、自动分析，可选购分析软件。 2、可分析、存储和打印任意一个区段的最大值、最小值、平均值。 3、主机采用全中文菜单，操作简单。 4、采用先进的数字温度敏感元件，直接输出数字温度信号。 | 台 | 1 |
| 57 | 手持式采样定位记录器 | 屏幕≥7英寸，液晶，处理器主频≥1GHz,ARMCortexA8，系统内存≥512MB，储存容量≥16GB，操作系统AndroidOS， | 台 | 1 |
| 58 | 一氧化碳红外测定仪 | 一种利用红外光谱吸收原理，对低浓度的一氧化碳测量仪器，同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了，在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高，可用于科研等监测部门。 执行标准 GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》； GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》； JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》； HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》； GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》； GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》； | 台 | 1 |
| 59 | 二氧化碳红外测定仪 | 符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以取得中国计量科学研究院的检定证书（检定结论：合格，该仪器符合二级技术要求）。广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。 执行标准 符合HJ870-2017《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》的生态环境部标准。 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》； HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》； GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》； GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》； | 台 | 1 |
| 60 | 气相色谱-质谱联用仪 | 气相色谱主机及附件1 台 2、多位气相自动进样器 1 套 3、分流/不分流毛细柱进样口及附件 1 套 4、四极杆质谱仪（EI） 1 套 5、质谱工作站 1 套 6、 MS用分子筛过滤器 1 套 7、质谱安装工具包 1 套 8、样品瓶套装（带盖和隔垫） 1.5ml 多个 9、高纯氮气、氦气钢瓶及阀各 1 套 10、品牌电脑、打印机各 1 套 二、质谱部分 2.1.4 质量稳定性： (恒温)2.4 扫描功能: 三、 气相色谱部分：质谱与气相色谱须相同品牌，全电子流量控制的高性能气相色 谱仪，支持快速气相色谱法，除质谱外，能同时搭载3个进样单元，2个检测器检测 器，信号采样频率250Hz（4ms）。 3.1 柱箱 3.2 流路系统 3.2.1 支持双柱双流路系统 四、数据处理系统 | 台 | 1 |
| 61 | 全自动酶免工作站 | 2个加样通道。一次性吸头 9块板位（加样控温，振荡） 1个洗板机，3个洗板位，96通道洗板头 168个样本位，24个试剂位 | 台 | 1 |
| 62 | 房间压差控制箱 | 走廊靠墙立柱柜体（SGCC材质1339A厚度2.00mm），PLC控制器，IO扩展模块，控制编程，控制系统电源，继电器等；含相关输入输出及通信等扩展模块，用于房间压差控制，平衡房间送风排量，支持modbus rtu协议；控制本层的工频风机，含16个房间机械式压差表，含控制线缆、电力电缆、配线配管（RVV-3*1.00配线200m，RVV-2*1.00配线150m，RVVP-4*1.00配线105m，RVSP-2*1.00配线60m，RVV-4*1.50配线270m，YJY-4*2.50电缆70m，YJY-4*4.00电缆50m，YJY-4*6.00电缆60m，YJY-4*10.00电缆30m，YJY-4*16.00电缆30m、KBG-20配管270m，KBG-32配管120m，金属软管波纹管32配管100m） | 台 | 3 |

二、采购需求调研反馈材料要求：

1. 请各潜在供应商按照《附件1 供应商反馈表》有关要求，提交采购需求调查反馈材料，如有其他对本次项目的意见或建议，也可一并提供。

2. 各潜在供应商须按照项目需求，结合自身实际情况填报，杜绝弄虚作假。提出的意见建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。

三、征集时间

2025年4月19日17:30前。逾期后不再接收与本项目相关的材料。

四、递交资料及方式

1.递交资料：纸质版3份，电子版1份【扫描件（加盖公章）以及Word版本】。

2.纸质资料递交方式：递交截止时间前将资料寄出至赣州佳禾项目咨询管理有限公司（上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处），收件人刘先生 电话：0797-8539318）

五、联系方式

代理机构：赣州佳禾项目咨询管理有限公司

联系人：刘先生

联系电话：0797-8539318

邮箱: 1667636802@QQ.com